## List2
POPIS DEL AVTOMATIZIRANEGA LEKARNIŠKEGA SISTEMA SKLADIŠČENJA - SKLOP 2
I. | Avtomatizirano skladišče
Nabava, montaža in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil ter nabava, montaža in vzdrževanje (4) zaslonov virtualnih polic v lekarni.
Fizična namestitev poličnega avtomatiziranega skladišča z dvema robotskima rokama.
Fizično namestitev (4) zaslonov virtualnih polic.
Implementacijo strojne in programske opreme ter povezava skladišča in zaslonov virtualnih polic z obstoječim lekarniškim informacijskim sistemom.
Usposabljanje oziroma izobraževanje zaposlenih in pomoč pri prvem polnjenju.
Priklop vseh naprav in vzpostavitev oziroma zagon sistema do popolne funkcionalnosti.
Vzdrževanje sistema za obdobje 60 mesecev po primopredaji.
1. | AVTOMATIZIRANO SKLADIŠČE | kpl | 1 | 0
- | Sistem za avtomatizirano skladiščenje se namesti v zaledno stran lekarne za izdajna mesta v oficini, skladno z arhitekturno risbo.
- | Ponujena mora biti najsodobnejša verzija modela z dvema robotskima rokama, ki ustreza vsem navedenim zahtevam.
- | Maksimalne dimenzije prostora v katerem se bo sistem nameščal: širina maksimalno 2.65 m, dolžina maksimalno 6,50 m višina maksimalno 2,95 m, umestitev skladno z arhitekturno skico, ki je priloga te razpisne dokumentacije v kateri je označeno območje avtomatiziranega skladišča, zajema celoten potreben prostor za postavitev avtomatiziranega skladišča z vsemi pripadajočimi deli (izdajna mesta, avtomatsko vlaganje z znunanjim vnosnim trakom dolžine 4,25m ipd.),
- | Čas izskladiščenja najmanj 450 škatlic pakiranj zdravil v eni uri in sicer kadar koli v poslovnem času za stranke lekarne in tudi v času večjih obremenitev, ko je v lekarni največ strank
- | Minimalna kapaciteta skladiščenja avtomatiziranega skladišča mora znašati najmanj 23.500 pakiranj zdravil povprečne velikosti 57 mm x 108 mm x 31 mm. Police morajo biti razporejene tako, da omogočajo skladiščenje različno visokih pakiranj
- | Vhod v avtomatizirano skladišče mora biti z krajše stranice (2,65m)
- | Avtomatizirano skladišče mora omogočati kaotičen princip skladiščenja, kar pomeni, da se pakiranja zlagajo na police čim bolj optimalno glede na obstoječi skladiščni prostor
- | Avtomatizirano skladišče mora imeti pripravljen koncept skladiščenja zdravil po FEFO metodi (First Expired – First Out), kar pomeni, da izskladišči najprej pakiranja z najkrajšim rokom uporabnosti. Avtomatična skladišča lekarn, ki jih ponudnik navaja kot reference, morajo delovati po FEFO metodi
- | Ročno vnašanje pakiranj zdravil se mora izvajati s krajše stranice (2,65 m) s strani materialke na način, da zagotavlja vnos pakiranj preko čitalnika 2D črtnih kod
- | Zagotovljen mora biti popolnoma avtomatiziran sistem vnosa pakiranj zdravil, katerega zunanji vnosni trak je lociran na krajši stranici (2,65 m) s strani materialke. Zunanji vnosni transportni trak je dolžine minimalno 4,00 m in širine maksimalno 55cm. Lociran ob zadnji steni lekarne. Umestitev skladno z arhitekturno risbo.
- | Pakiranja zdravil morajo biti takoj po vnosu dosegljiva za izdajo (izskladiščenje).
- | Sistem mora omogočati istočasni vnos pakiranj v skladišče in izdajo zdravil (izskladiščenje).
- | Sistem mora poleg zgoraj navedenega omogočati pet (5) izhodnih mest na daljši stranici (6,50 m) v oficini pri retro pultu, skladno z arhitekturno risbo.
- | Sistem mora omogočati eno (1) izhodno mesto v nočni izdaji. Sistem transportnih trakov (poti) skladno z arhitekturno risbo.
- | Sistem mora omogočati spremljanje temperature in vlage v notranjosti avtomatiziranega skladišča.
- | Omogočeno mora biti hlajenje sistema. Sistem mora omogočati priklop kanalskega sistema hlajenja. Priklop se izvede na licu mesta med samo montažo sistema.
- | Ponudnik mora na svoje stroške priskrbeti tudi vmesnik in integracijo (povezavo) robotskega sistema in virtualnih polic z obstoječim lekarniškim informacijskim sistemom naročnika skupaj z vsem številom potrebnih licenc.
Varnostne zahteve
- | ES izjava o skladnosti v skladu z ustrezno EU direktivo.
- | Zaradi večje varnosti in neprekinjenega delovanja v primeru izpada osnovnega računalnika, mora ponudnik zagotoviti dodaten računalnik.
- | Stalno dodatno varovanje podatkov »back-up« (dodatna hranjenje podatkov in mobilni nosilec podatkov).
- | Brezprekinitveno električno napajanje (UPS), z zagotavljanjem delovanja brez električne energije za 120 min (PC).
- | Neprekinjena oddaljena pomoč s strani serviserjev
- | Elektronski varnostni nadzor, kar pomeni konstantni videonadzor delovanja robotskih rok, ki skupaj s sistemom elektronsko nadzira delovanje naprave tako, da sam avtomatsko zaznava napake in s tem še dodatno zmanjšuje število prekinitev sistema
- | Vnos in iznos pakiranj tudi v primerih izpada lekarniškega informacijskega sistema
- | Nivo hrupa, ki ga povzroča sistem ne sme preseči 55 dB na delovnem mestu, ki se nahaja v prostoru ob avtomatiziranem sistemu
- | Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ob dobavi avtomatiziranega sistema skladiščenja zdravil v takšnem obsegu kot je to potrebno za nemoteno uporabo sistema na treh (6) izdajnih mestih
- | Ponudnik mora posredovati navodila za rokovanje z napravo v pdf obliki, ki jih priloži med.
- | VIRTUALNE LEKARNIŠKE POLICE
- | 4 virtualnih polic – povezane z lekarniškim informacijskim sistemom, velikosti 55 inčev zaslon, zasloni v ločljivosti 4K.
- | Vse fotografije in spremni tekst digitaliziranih izdelkov v ločljivosti 4K.
Skupaj |  |  |  | 0
Popust (%) |  |  |  | 0
Skupaj s popustom |  |  |  | 0
22% | DDV |  |  | 0
Oprema skupaj |  |  |  | 0
II. | VZDRŽEVANJE SKLADIŠČA | mesec | 60 | 0
V mesečni ceni mora biti vključeno:
- | Neprekinjeno 24 urna pomoč s strani ponudnikovih serviserjev
- | Dnevni nadzor vseh parametrov sistema na daljavo
- | Vsaj dva preventivna obiska na leto
- | Zagotovljeno garancijsko dobo vsaj 5 let
- | V garancijski dobi izvajalec zagotavlja brezplačne storitve, zamenjavo okvarjenih delov, posodobitev programske opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca.
- | Vsa popravila in zamenjava pokvarjenih oziroma iztrošenih delov, vključno s ceno teh delov, izven garancijskega roka, na klic naročnika, ko je sistem v okvari
- | Prihod pooblaščenega serviserja pri odpravljanju napake, ki se ne more odpraviti na daljavo ne sme presegati 24 ur
- | Vse servisne ure, vključno z obiski in stroški
- | Tehnične izboljšave, ki so običajne pri dobavi novih sistemov
- | Posodobitve programske opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca
- | Najmanj eno brezplačno izobraževanje za nemoteno delovanje sistema na treh izdajnih mestih.
- | Tudi ostale storitve, ki niso zgoraj navedene, pa so potrebne za funkcionalno delovanje avtomatiziranega sistema skladiščenja.
Skupaj |  |  |  | 0
Popust (%) |  |  |  | 0
Skupaj s popustom |  |  |  | 0
22% | DDV |  |  | 0
Vzdrževanje skupaj |  |  |  | 0